** “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй**

**България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27**

**ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**Уважаеми дами и господа,**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка със зададени въпроси по пазарна консултация №50206 с предмет „Доставка на устройство за газхроматографски анализ на масла” прави разяснения, както следва:

**Въпрос 1:**

В**т.1** от Техническото Задание №21.ОРУ.Т3.29 е посочено изискване за „преносимо устройство“, но за описаните цели се използват лабораторни газхроматографски инструменти.

Къде ще бъде използван инструмента и дали бихте приели лабораторен инструмент за целта?

**Отговор на въпрос 1:**

Устройството ще бъде използвано за газхроматографски анализ на масла от електрически съоръжения в обектите на АЕЦ Козлодуй, някой от които не са в непосредствена близост и технически е по-правилно пробите да се вземат на място от обучен персонал.  Устройства различно от упоменатото в техническото задание - "преносими устройство" не отговарят на изискванията на заданието.

**Въпрос 2:**

В **т.1**от Техническото Задание №21.ОРУ.Т3.29 е посочено „11 (единадесет) вида газ“. Можете ли да посочите кои са те и в какви очаквани концентрации.

**Отговор на въпрос 2:**

В техническата спецификация към техническото задание( табличен вид) са упоменати  видовете газове и допустими концентрации.

**Въпрос 3:**

В **т.2.7**. от Техническото Задание №21.ОРУ.Т3.29 е посочено, че оборудването трябва да съответства на ASTM D3612 метод.

Този метод има няколко варианта. Можете ли да посочите на кой вариант – A, C или и двата трябва да съответства оборудването?

**Отговор на въпрос 3:**

Изискването за изследване на  „11 (единадесет) вида газ“ в това число пропан определя варианта на метода, а именно ASTM D3612a (вакуумна дегазация).

**Въпрос 4:**

В **т.3.1**. сте посочили срок за доставка до 45 календарни дни.

Изработването на подобен тип специализирано оборудване отнема по-дълъг период. Бихте ли приели по-дълъг срок за доставка, от порядъка на **90 дни**?

**Отговор на въпрос 4:**

Срок  различен от упоменатия в техническото задание  не отговаря на изискванията на заданието.